德尔塔巴流量计: http://www.cns-ybs.com/

CNS-LGBD德尔塔巴流量计是匀速管流量计的一种，属于是运用差压式的工作原理，插入式的安装方法设计而成的一种流量传感器。

德尔塔巴流量计是众多巴类流量计的一种，根据测量管的形状、材质与开孔取压方式的不同，我公司主要生产阿牛巴流量传感器、威力巴流量传感器与德尔塔巴流量传感器。

一、产品适用范围：

1、 公称直径：25mm≤DN≤6000mm；

2、 公称压力：PN≤25MPa；

3、 介质温度：t≤650℃；

4、 精度等级：0.5级，1级，1.5级。

二、结构形式：

德尔塔巴流量计是检测杆、取压口组成，它横穿管道内部与管轴垂直，该传感器通过探头(或探针)取压，探头前后有两排不均匀分布的若干个引压孔(取压管直径约ф20，取压孔低压孔径ф8)。在检测杆迎流面上设有多个总压检测孔，在检测杆背流面上设有多个静压检测孔，分别由总压导压管和静压导压管引出，根据总压与静压的差压值，计算流经管道流量。

三、德尔塔巴流量计与威力巴流量的比较：

德尔塔巴流量计和威力巴流量计都是基于皮托管测速原理上发展起来的，它是通过管道的平均流速及管道的有效截面积的乘积来确定流量的。

1、探头截面形状：威力巴为子 弹头形，德尔塔巴为类菱形，菱形截流能使高压、低压区的分界更明显。

2、探头杆取压孔的位置：威力巴的全压孔在杆前端，静压孔在杆两侧壁；德尔塔巴流量计的全压孔也在杆前端，但静压孔却在杆的后端，测量背压力(负压)。因此，在相同管径和流速条件下，德尔塔巴探头产生的差压较威力巴探头的要大一些，约大20%～40%。这是德尔塔巴流量计的显著优点。

三、安装要求：

1、 安装检测杆的测量段应是直的，其上下游直管段长度参照下表所规定的长度。

| 序号 | 上游侧局部阻力件形式 | 上游侧 | 下 游 侧 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无整流器 | 有整流器 |  |
|  |  | 与检测杆在 同一平面内 | 与检测杆不在 同一平面内 |  |  |
| 1 | 有一个90°弯头或三通 | 7D | 9D | 6D | 3D |
| 2 | 在同一平面内有两个90°弯头 | 9D | 14D | 8D | 3D |
| 3 | 在不同一平面内有两个90°弯头 | 19D | 24D | 9D | 4D |
| 4 | 管道直径改变(收或扩) | 8D | 8D | 8D | 3D |
| 5 | 部分开启的闸阀、球阀或其它节流阀 | 24D | 24D | 9D | 4D |

注：1、D为管道标称直径，所给出数据为距离第二个弯头的长度。

2、检测杆插入位置的角度允许偏差范围见图。

3、对于垂直管道，检测杆可安装在管道水平面沿管道圆周360°的任何位置上，高低压引压管接头应处于同一水平面上。对于水平管道，在测量液体时检测杆插入位置应位于管道横截面水平面中心线45°以下的范围内；测量气体时检测杆插入位置应位于管道横截面水平面中心线45°以上的范围内；测量蒸汽时检测杆应水平插入。

4、管道上开孔尺寸ф35。

5、补偿用压力变送器在前直管段上，温度变送器(或铂电阻)装在后直管段上距离节流装置2D处。

○在线安装拆卸型德尔塔巴：

1、对于部分无法停产安装的测点和含有杂质的介质可选用在线安装拆卸型德尔塔巴。

2、在线安装拆卸型德尔塔巴可在不停产的情况下安装或检修探头，特别适用于无法停产安装的测点或介质很脏需定期检修的测点。它备有单杆驱动型和应用在高压的双杆驱动型。

4、特点：可以在不停产的情况下进行安装、拆卸、检修、清洗。

5、适用条件：通常用于低压空气、水、煤气、蒸汽等介质。

注意：在线安装或拆卸时要满足t≤120℃ P≤2.5MPa。

四、德尔塔巴流量流量计选型表：

| 项 目 | 代 码 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| CNS-LGB |  | 匀速管流量计 |
| 传感器类型 | D |  | 德尔塔巴流量流量计 |
|  | W |  | 威力巴流量流量计 |
|  | A |  | 阿牛巴流量流量计 |
| 介质类型 | Y |  | 液体 |
|  | Q |  | 气体 |
|  | Z |  | 蒸汽 |
| 流体温度 |  | 2 |  | ＜200℃ |
|  |  | 5 |  | ＜500℃ |
| 流体压力 |  | 1 |  | ≤1.6MPA |
|  |  | 2 |  | ≤4.0MPA |
|  |  | 3 |  | ≤6.3MPA |
|  |  | 4 |  | ≤10.0MPA |
|  |  | 5 |  | ≤25.0MPA |
| 精 度 |  | 1 |  | 1.0级 |
|  |  | 2 |  | 1.5级 |
|  |  | 3 |  | 2.5级 |
| 连接方式 |  | 1 |  | 螺纹连接 |
|  |  | 2 |  | 法兰连接 |
| 口 径 |  | DN | 用数字表示(公称通径) |
| 附件(选配) |  | F | 带可拆卸安装球阀 |
|  |  | J | 带截止阀 |
|  |  | L | 带冷凝管 |
|  |  | S | 带三阀组 |
|  |  | CB | 差压变送器 |
|  |  | XJ | 流量积算仪 |
|  |  | BC | 温压补偿带温度与压力传感器 |